## BÁO GIÁ
DANH MỤC MUA HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỐ 3- NĂM 2023 (Đính kèm báo giá ngày 22 tháng 03 năm 2023 của Phòng Vật tư Thiết bị Y tế)
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm (10 tháng) | Tính năng kỹ thuật
Lô. Hóa chất xét nghiệm huyết học sơ sinh (máy Micros CRP 200 hoặc tương đương) |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
1 | Dung dịch đối chứng mức 1 | ml | 75 | Chất đối chiếu (control) mức 1 để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học với sự đo lường thông số CRP (Protein phản ứng C). - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương.
2 | Dung dịch rửa đậm đặc | ml | 13500 | dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở.
3 | Hóa chất xét nghiệm CRP | ml | 4120 | được tạo thành từ 3 thuốc thử (R1, R2, R3) để sử dụng trong chẩn đoán in vitro trên máy phân tích huyết học với việc đo CRP (Protein phản ứng C). - Thành phần: + R1: Chất bảo quản (Preservative) < 0,1%, Chất diện hoạt ( Surfactant) 1,0% - 2,0%
4 | Dung dịch đối chứng mức 2 | ml | 50 | chất đối chiếu (control) mức 2 để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học với sự đo lường thông số CRP (Protein phản ứng C). - Thành phần: bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương.
5 | Dung dịch đối chứng mức 3 | ml | 50 | chất đối chiếu (control) mức 3 để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học với sự đo lường thông số CRP (Protein phản ứng C). - Thành phần: bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương.
6 | Dung dịch dung giải | ml | 6400 | dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) và để xác định hồng cầu trên các máy đếm tế bào máu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 2,5%
7 | Dung dịch pha loãng | lít | 210 | dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để đếm các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer ) < 5%
8 | Dung dịch rửa | lít | 25 | dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5%
Lô. Hóa chất nhuộm gram |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
9 | Dung dịch nhuộm loại A (có chứa Isopropanol/Methanol with Safranine) | ml | 4500 | dung dịch sẵn dùng có nồng độ Isopropyl alcohol 55-65%, methyl alcohol 35-45%, safranine <1%, công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray Gram
10 | Dung dịch nhuộm loại B (có chứa Iodine) | ml | 18500 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Iodine <1%; Potassium Iodide <1%,công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray Gram
11 | Dung dịch nhuộm loại C (có chứa Crystal violet) | ml | 15500 | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ Crystal Violet 0.1-0.2%, công nghệ nhuộm phun Aerospray tương thích máy Aerospray Gram
Lô. Hóa chất kiểm chuẩn |  |  |  |  | đấu thầu lẻ
12 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng 26 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
13 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 1 | ml | 300 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
14 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 2 | ml | 300 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
15 | Hóa chất nội kiểm đông máu mức 3 | ml | 300 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8oC
16 | Hóa chất nội kiểm HbA1c 2 mức | ml | 40 | Dạng đông khô. 100% máu toàn phần từ người. Đáp ứng 2 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 28 ngày 2-8oC
17 | Hóa chất nội kiểm huyết học 3 mức | ml | 270 | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 45 thông số, đo 5 thành phần bạch cầu . Độ bền mở nắp tối thiếu 14 ngày 2-8oC
18 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch 3 mức độ | ml | 600 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC
19 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 1 | ml | 36 | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC
20 | Nội kiểm protein đặc hiệu mức 2 | ml | 36 | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC
21 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng bình thường | ml | 200 | Dạng đông khô. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml
22 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng cao | ml | 200 | Dạng đông khô. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Thể tích đóng gói tối thiểu 100ml
23 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy | ml | 36 | Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 7 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
24 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan | ml | 44 | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
25 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt 1 | ml | 24 | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng 10 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
26 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Syphillis ( CTNK Giang Mai) | ml | 12 | Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn
27 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm TORCH | ml | 24 | Chương trình ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng 12 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 6 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
28 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Sàng Lọc Trước Sinh | ml | 120 | Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn.
29 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 1 | ml | 120 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
30 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 2 | ml | 120 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
31 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 3 | ml | 120 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC
Lô. Hóa chất khác |  |  |  |  | đấu thầu lẻ
32 | Kit đo tải lượng CMV bằng công nghệ Real-time PCR | test | 1100 | - Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus (CMV) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: huyết tương máu ngoại vi, dịch ối, dịch não tủy, nước bọt, dịch mũi họng, nước tiểu, dịch rửa phế quản, máu toàn phần, tế bào bạch cầu và sinh thiết nội tạng. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: Mẫu ít tế bào (huyết tương, dịch não tủy,...): 400 copies/ml; Mẫu nhiều tế bào (máu toàn phần, tế bào bạch cầu, sinh thiết): 5 CMV DNA copies/105 tế bào; Độ đặc hiệu: 100% + Khoảng tuyến tính/ định lượng: 500 –107 copies/ml + Dùng 02 loại chứng nội: chứng nội ngoại sinh IC và chứng nội nội sinh IC Glob – DNA gen -globin.
33 | Kit phát hiện Rubella bằng công nghệ Real-time PCR | test | 1100 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính Rubella bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Nguồn mẫu: Huyết tương máu ngoại vi hoặc cuống rốn, nước bọt, mẫu phết vòm họng, dịch ối. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 400 copies/ml + Gen mục tiêu: p150 R.virus gene. Thành phần cung cấp: RT-G-mix, RT-PCR-mix, Polymerase (TaqF), TM-Revertase (MMlv), chứng dương C+, chứng âm C-, chứng nội IC STI-87-rec.
34 | Kit phát hiện Toxoplasma gondii bằng công nghệ Real-time PCR | test | 950 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính Toxoplasma gondii bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Nguồn mẫu: máu ngoại vi, mẫu sinh thiết, dịch não tủy, dịch ối. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 400 copies/ml + Gen mục tiêu: rep529. - Thành phần cung cấp: PCR-mix, DNA-buffer, Polymerase (TaqF), chứng dương C+, chứng âm C-, chứng nội IC
35 | Kit phát hiện 06 biến thể di truyền liên quan đến chứng rối loạn đông máu bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 192 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 06 biến dị di truyền liên quan thrombophilia bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần. - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 99%; Độ đặc hiệu: 99% + Phân tích 06 allen: Factor V Leiden; Factor V R2; Prothrombin/FII 20210; MTHFR 677; MTHFR 1298; PAI-1/Serpin 1 4G/5G + tương thích các dòng máy giải trình tự: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Thromb Mix
36 | Kit phát hiện và phân tích các thể dị bội trên nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 1300 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 26 marker chẩn đoán các dị bội nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y, bằng kỹ thuật QF-PCR. '- Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người từ máu toàn phần, dịch ối. + Phân tích 26 marker (05 marker NST 13; 05 marker NST 18, 06 marker NST 21, 10 marker liên quan NST giới tính X và Y). + Có 02 marker độc quyền T1 (7q34, Xq13) và T3 (3p24.2, Xq21.1) để xác định số lượng NST X khi nghi ngờ mang thể một nhiễm X (Turner).
37 | Kit tách chiết DNA genome, DNA/RNA virus bằng công nghệ cột lọc, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 1500 | - Bộ xét nghiệm IVD phát hiện đồng thời DNA của Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas.vaginalis bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: Mẫu phết cổ tử cung, niệu đạo, kết mạc, hầu họng; cặn nước tiểu; dịch tuyến tiền liệt. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 500 - 1000 copies/ml (tùy loại mẫu) + Độ đặc hiệu: Không có đáp ứng không đặc hiệu trong quá trình kiểm tra + Phát hiện riêng biệt: T. vaginalis - kênh FAM, N.gonorrhoeae - kênh HEX, C.trachomatis - kênh ROX. '- Thành phần cung cấp: PCR-mix-1-FL T.vag/N.gon./C.trachomatis, PCR-mix-2-FRT, TaqF Polymerase, Positive control complex (C+), Negative Control C-, Internal Control-FL IC, DNA-buffer
38 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 13 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 125 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 13, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 97%; Độ đặc hiệu: 99% + Phân tích 09 marker NST13: D13S742, D13S634, D13S628, D13S305, D13S800, D13S252, D13S325, D13S317, D13S1492 + Tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 13 v2
39 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 18 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 225 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 18, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 97%; Độ đặc hiệu: 99% + Phân tích 09 marker NST18: D18S391, D18S978, D18S535, D18S386, D18S1002, D18S858, D18S976, GATA178F11, D18S1364 + Tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 18 v2
40 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể 21 bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 425 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 09 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể 21, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu:≥ 99% + Phân tích 09 marker NST21: D21S1435, D21S11, D21S1411, D21S1444, D21S1442, D21S1437, D21S2055, D21S1409, D21S1280 + tương thích dòng máy giải trình tự: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution 21 v2
41 | Kit phân tích chuyên sâu các thể dị bội nhiễm sắc thể X,Y bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 500 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 17 marker chẩn đoán dị bội nhiễm sắc thể X và Y, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần, dịch ối hoặc mẫu sinh thiết từ gai nhau thai - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: ≥97%; Độ đặc hiệu: ≥99% + Phân tích 17 marker NST X và Y: AMELX/AMELY, SRY, ZFY/ZFX, sY625, T1 (7q34 / Xq13 ), T2 (Xq23 / 2p23.3 ), T3 (3p24.2 / Xq21.1 ), DXS1187, DXS981, XHPRT, DXS6809, DXS6854, DXS6803, DXS2390, DXS6807, DXYS267, DXYS218 + Dòng máy giải trình tự tương thích: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Resolution XY v2
42 | Kit sàng lọc các marker STS AZF vùng AZFa, AZFb và AZFc | test | 550 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 08 marker mất đoạn AZFa, AZFb, AZFc, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 97%; Độ đặc hiệu: 99% + Phân tích 08 marker (sY86, sY84, sY127, sY134, sY254, sY255, ZFXY và sY14) trên AZFa, AZFb, AZFc. Tất cả các locus được khuyến cáo bởi EAA và EMQN. + tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; AZF v2 Mix
43 | Kit xét nghiệm mở rộng cho các vùng AZF khác nhau | test | 550 | - Bộ xét nghiệm IVD định tính 13 marker mất đoạn AZFa, AZFb, AZFc, bao gồm mất đoạn gr/gr, bằng kỹ thuật QF-PCR - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98% + Phân tích 13 marker ( sY82, sY83, sY1065, sY88, sY105, sY121, sY1192, sY153, sY1191, sY1291, sY160, ZFXY và sY14) trên AZFa, AZFb, AZFbc, AZFc, gr/gr, AZFc (b2/b4), AZFc(terminal). Tất cả các locus được khuyến cáo bởi EAA và EMQN. + tương thích dòng máy giải trình tự : ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Extension Mix
44 | Dung dịch Demecolcine | Chai | 10000 | Gồm dung dịch N-desacetyl-N-methylocolchicine 10 µg/ml trong Hanks' Balanced Salt Solution (HBBS)
45 | Dung dịch nuôi cấy tế bào Karyomax | ml | 32000 | Môi trường nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi đã được bổ sung Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamine và phytohemagglutinin (PHA). Dạng dung dịch 1X, sẵn sàng để sử dụng sau khi rã đông. Không cần bổ sung. Môi trường sau khi rã đông có thể được bảo quản ở 2-8 ° C trong tối đa 14 ngày. Mỗi lot sản xuất đều được kiểm tra độ vô trùng, pH và độ thẩm thấu và mycoplasma. Thành phần: Glycine, L-Arginine, L-Asparagine, Biotin, Choline chloride, D-Calcium pantothenate , Phenol Red ...
46 | Amniomax Complete | ml | 12000 | Môi trường nuôi cấy tế bào dịch ối người đã được bổ sung đầy đủ Fetal Bovine Serum (FBS), gentamicin và L-glutamine. Đóng gói dạng dung dịch 1X, chỉ cần rã đông ở 2–8°C và sử dụng.
47 | Formol đệm trung tính 10% | Lít | 2460 | Tinh sạch, trong suốt. Giữ được hình thái tế bào học Ổn định ở nhiệt đông lạnh
48 | Dung dịch sát trùng da Povidone Iodine 10% (chai 400ml đến 500ml) | ml | 4650000 | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa povidone iodine 10%. Qui cách: chai 400ml đến 500ml
49 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt (chai 250ml đến 350ml) | ml | 165000 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt, chứa ≥50% kl/kl Isopropyl alcohol+≥1% kl/kl povidone iodine. Qui cách: chai 250ml đến 350ml
50 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ đa enzyme | lít | 1000 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (≥ 3 enzyme): - >10% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate - Chlorhexidine digluconate (hoặc tương đương: poly hexamethylene biguanide hydrochloride,...) - Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase, chất hoạt động bề mặt. pH trung tính. Tương thích với dụng cụ kim loại và dụng cụ phẫu thuật nội soi. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít
51 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 Ag | test | 875 | Độ nhạy ≥97%, độ đặc hiệu ≥99%, độ chính xác ≥98 %, thời gian 15-20 phút Thành phần gồm card và dropper: Dengue NS1 Monoclonal Antibody-1 ; Dengue NS1 Monoclonal Antibody- 2; Goat anti-mouse inmunoglobulin G
52 | Test thử sốt rét kháng nguyên ( PF/PV ) | test | 125 | Độ nhạy ≥99%, độ đặc hiệu ≥99 %, thời gian 15 - 30 phút Thành phần: mouse monoclonal antibody to Plasmodium falciparum HRPII-1, mouse monoclonal antibody to Plasmodium vivax pLDH-1 , mouse monoclonal antibody to Plasmodium falciparum HRPII-2 , mouse monoclonal antibody to Plasmodium vivax pLDH-2 , Goat anti-mouse immunoglobulin G , card, dung dịch đệm, inverted cup lấy mẫu
53 | TPHA | Test | 600 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis Vedalab trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng. Độ nhạy:≥ 99% ; Độ đặc hiệu::≥ 99%. Thành phần kit gồm: TPHA test cells, TPHA control cells, TPHA diluent, TPHA positive control, TPHA negative control.